产病床与电动检查床技术参数与商务要求

（产房使用）

数量：电动产病床1台   招标控制价： 14 元

超低位产病床1台 招标控制价：  8  元

电动检查床1台   招标控制价：  3 元

一、设备名称：产病床招标参数

设备用途说明：适用于产科护理及手术。

二、产病床主要技术参数

1床体

1.1床体尺寸：长度≥235cm   宽度≥94cm

1.2床面尺寸：长度≥195cm，宽度≥88cm

1.3最大承重整床≥225 kg，头部床板≥90kg，腿部床板≥136kg

1.4床高范围（不含床垫）：最高≥89cm，最低≤50cm

1.5背板位置调节背板：≥650，床面后倾：≥80

1.6座板上折角度：≥15°

1.7脚板升降距离：≥17cm

1.8脚板外摆角度：≥900

1.9脚板上折角度：≥900

2床板

2.1材质：特种冷轧钢板（床面部分无铆钉）

2.2涂层：电镀加粉末喷涂

3床垫

3.1长度≥195cm，宽度≥88cm

3.2厚度：头部≥10cm,脚部≥10cm

★3.3面料：采用激光缝合无针眼，舒适，防水透气及抗菌，头脚部连接处具有V型切口（与床板所匹配）提高性，脚部可折叠

3.4床垫材质为中空棉（记忆棉），舒适、柔软，防腐、防臭，易清洗。

4护栏

★4.1产床带有音乐分娩功能，音量调节在护栏上，方便产妇自行调节音量大小。护栏双侧内嵌护士与病人控制键.方便医患双方共同调节病人舒适度与安全（须提供产品彩页或检测报告或产品使用说明书或用户手册等证明文件予以佐证）。

★4.2一键式释放装置，释放后具有阻力下降功能，下降后可收于床面下，方便通过狭窄过道，实现零间隙转移。并带有夜视光圈。感应式夜灯提供下床区域及地面自动照明。

4.3护栏为聚胺脂发泡模具一次性成型，表面柔软且手感好。

5脚蹬及腿托

5.1脚蹬与床面一体化，脚蹬具有气压助力装置，可无极移动至任何位置，电动升降脚蹬，腿托配于脚蹬下方， 可任意位置及角度移动，并可固定，在不拆除脚部床面的情况下，脚蹬仍可使用

5.2自动座位倾斜。

6电机

6.1医用进口电机（须提供报关单），具备静音和同时驱动功能

6.2直流电机升降系统。恒速、静音、无静电、低电压（12V）。

★6.3带蓄电功能（在停电的时候，可继续使用12小时以上）。

7脚轮：底盘下采用大尺寸脚轮，具有运转及导向功能，在脚轮上有导向标示，并具备中央控锁功能，同时刹住四个脚轮,（导向功能：在产妇急救时，该床可定向前进）（运转功能：可使该床360°原地旋转）

8头板：

8.1整体开模吹塑成形，有转运把手

8.2具有CPR背部垫板功能，可快速拆卸床头、床尾板

9具有13485和ISO9001质量认证 、FDA、CE认证（须提供证书复印件）。

需提供本产品的医疗器械注册证复印件

三、售后服务：

1.提供完整操作手册、证件，免费培训使用；

2.提供设备的出厂检验报告、合格证书、装箱单。

3. 在四川有常驻售后网点，配有专项维修工程师，有原厂零配件仓库，具有完善的售后服务；

4.设备故障维修2小时内响应，48小时到达现场解决故障；

5.安装调试合格后，整机免费保修≥1年。终身保养，对设备进行定期的检测与维护；

一、设备名称：超低位产病床招标参数

设备用途说明：要求超低位，适用于产科护理及手术。

二、主要技术参数

1床体

1.1床体尺寸：  长度≥193cm，宽度≥94cm

1.2床面尺寸：长度≥181.5cm，宽度≥78cm

1.3床高范围（不含床垫）：最高≥86cm，最低≤58cm

1.4床板位置调节背板：≥600，床面后倾斜角：≥80

1.5腿板升降距离：≥10cm

1.6护栏升降距离：≥36cm

1.7脚板外摆角度：≥450，脚板上折角度：≥450

★背板和座板采用连动结构，操作背板角度的同时，座板也同时达到一个合理的角度，使得产妇更加舒适。

★底盘下采用大尺寸的脚轮，增加床体的制动稳定性，也使得床体移动和病患转移更加方便。

★头底脚高位便于孕妇大出血时的急救。

隐藏式辅助台，便于从产床转化为病床，方便医护人员操作。

隐藏式扶手结合使用，便于接生工作。扶手为硬质塑料。

手柄遥控器与脚踏控制器均可单独控制床体的升降与角度

通过ISO9001及13485质量体系认证，并通过CE及FDA认证。

需提供本产品的医疗器械注册证复印件

三、售后服务：

1.提供完整操作手册、证件，免费培训使用；

2.提供设备的出厂检验报告、合格证书、装箱单。

3.在四川有常驻售后网点，配有专项维修工程师，有原厂零配件仓库，具有完善的售后服务；

4.设备故障维修2小时内响应，48小时到达现场解决故障；

5.安装调试合格后，整机免费保修≥1年。终身保养，对设备进行定期的检测与维护；

一、设备名称：电动检查床

设备用途说明：适用于妇产科诊断检查

二、主要技术参数

床面长度          1850mm

床面宽度          800mm

床面最低高度（含垫 ）   550mm~650mm

床面升程          200mm~250mm

腿板升降距离      ≥100mm

护栏升降距离      ≥37.9cm

脚板外摆角度      ≥90度

脚板上折角度      ≥50度

背垫调节角度      0~70度

坐垫调节角度      0~20度

★1.背板和座板采用连动结构，操作背板角度的同时，座板可达到一个合理的角度，使得产妇更加舒适。

★2.底盘下采用大尺寸双面静音轮、中控刹车，增加床体的制动稳定性，也使得床体移动和病患转移更加方便。

★3.床垫采用高级环保型的优质的皮革面包记忆型海绵.

★4.床底盘及柱体等裸露部分均采用优质304不锈钢板制成，可持久使用、美观大方、质感舒适、清洁方便；

5.脱卸式辅助台，便于从产床转换为病床，方便医护人员操作。

6.通过ISO9001及13485质量体系认证，并通过CE。

7.需提供本产品的医疗器械注册证复印件

8.提供完整操作手册、证件，免费培训使用；

9.提供设备的出厂检验报告、合格证书、装箱单。

10.整机免费保修≥1年。终身保养，对设备定期的检测与维护；

11.设备故障维修2小时内电话响应，48小时到达解决故障：有原厂零配件，在成都有常驻售后服务维修点，配有工程师；在四川地有售后网点。

付款方案

全部标的货物安装调试完毕验收合格且中标方提供的票据齐全，设备正常使用 40 天内采购人向中标方支付本合同总金额  60  ﹪的货款；设备使用  6 个月后支付总金额的 30  %货款；本合同总金额剩余  10 ﹪的货款作为质量保证金，在质保期满后确认无故障后无息付清。

评分细则：

| 评分因素 | 分值 | 评审细则 | 须提供的证明材料 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价得分 （45分） | 有效最低投标报价为45分 | 1、以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)* 50 |  |  |
| 技术与商务售后分（55分） | 技术指标 和配置(40分) | 完全符合招标文件要求没有负偏离得35分；“★”号条款技术参数与招标文件要求有负偏离的，一项扣3分，非“★”号条款技术参数与招标文件要求有负偏离的，一项扣1分，扣完为止。 注：针对“★”号条款技术参数，投标人须提供技术支持材料（如产品检测报告或公开产品彩页、产品说明书等说明材料）； | 投标人须认真核实所有技术支持资料，并对其在投标文件中提供的技术支持资料的真实性负责，并承担由此带来的一切法律责任和后果。提供技术指标支持类文件（如彩页、说明书、官方网站、检测报告资料等） |  |
|  | 节能、环境标志产品5 | 在本项目的投标产品中有被认定为节能产品或者环境标志产品的每项分别得2.5分，最多得5分。非节能、环境标志产品的不得分。 | 须提供相关证明材料 |  |
|  | 质保承诺 （10分） | 1、根据投标人提供的质保期内的售后服务方案在可行性、实用性、便捷性以及与采购人实际情况的吻合程度进行综合评比：优的5分，较好的3分，一般的1分，没有提供方案的不得分； 2、根据投标人提供的质保期结束后的售后服务方案在可行性、实用性、便捷性以及与采购人实际情况的吻合程度进行综合评比：优的5分，好的3分，一般的1分，没有提供方案的不得分； | 提供制造商针对本项目的质保承诺书原件 |  |