体外血液治疗机技术要求

（一）技术参数

1、具备持续性血液滤过（CHF）、单纯血浆置换（PE）、双重血浆置换（DFPP）、等血液净化治疗模式，满足肾脏替代和人工肝治疗要求。

▲2、具备自设编程程序，可进行手动设置，自行设计临床需要的治疗模式(提供彩页、技术白皮书等佐证材料）。

3、具有彩色液晶触摸屏全中文显示，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。

4、具备≥4个流量泵。血液泵流速：15～210mL/min，滤过液泵流速：10～110mL/min，透析液泵流速：5～50mL/min，置换液泵流速：5～110mL/min

▲5、血泵和透析液泵具备正转和反转功能(提供彩页、技术白皮书等佐证材料）。

▲6、具备≥1个振摇夹持器。(提供彩页、技术白皮书等佐证材料）。

▲7、具备≥6个压力监测：(提供彩页、技术白皮书等佐证材料）。

（1）动脉压监测范围： －400～300mmHg，±10mmHg

（2）滤器入口压监测范围：－300～300mmHg，±10mmHg

（3）静脉压监测范围：－300～300mmHg，±10mmHg

（4）一级膜外压监测范围：－300～300mmHg，±10mmHg

（5）血浆入口压监测范围：－400～300mmHg，±10mmHg

（6）二级膜外压监测范围：－400～300mmHg，±10mmHg

▲8、具备≥2组管路截止阀。(提供彩页、技术白皮书等佐证材料）。

9、具备一个两面板加温器，温度设置范围，35～38℃

10、电子秤≥3个，称重范围：0～8KG

11、具备气泡监测、补液断流监测、滤液断流监测、漏血监测，液面监测功能。

12、具有后备电源。

13、开放式管路设计。

评分细则

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% （主要评分因素） | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 30分*100% | / | 共同评分因素 |
| 2 | 商务、技术指标要求46%（主要评分因素） | 46分 | 技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），标注“▲”的为重点参数，不满足要求的一项扣6分；未标注“▲”的为普通参数，不满足要求的一项扣2分。直至本项扣完为止。带“★”的要求为实质性要求。 | 专家根据标书参数响应表进行打分 | 投标人满足招标文件评分要求需要提供的证明材料（如涉及需提供），没提供相应证明材料则视为无效响应 |
| 3 | 服务16% | 16分 | 根据供应商针对本项目制定的供货及售后方案进行综合评分： ①供货进度计划及安装调试方案；②售后服务计划；③售后服务质量保证；④备品备件供应方案。内容齐全无缺失，完全满足以上要求的得16分；每缺少一项内容扣4分，每有一处内容存在错误或不足的扣2分，每项最多扣4分。 | / | 共同评分因素 |
| 4 | 业绩5% | 5分 | 投标人提供自2023年1月1日（含2023年1月1日）至递交响应文件截止时间具有的类似本项目业绩，每提供一个得1分，最多得5分。 | 提供加盖公章的合同复印件或中标/成交通知书复印件并加盖供应商鲜章。 | 业绩一览表 |
| 5 | 投标文件的规范性3% | 3分 | 按照政府采购的要求制作投标文件 | / | 共同评分因素 |