牙科综合治疗椅技术要求及商务要求

一、牙椅部分

1、牙椅负载≥135kg ，牙科椅升降380 mm～760 mm。

▲2、压铸铝靠背，可以轻松拆卸背垫，方便清洁和更换，超薄不锈钢头枕架：采用不锈钢材质，具备新型锁紧方式，能够减少磨损，进而延长使用寿命。

3、具有角度传感系统及安全保护紧急停止装置，治疗椅下降过程中遇到阻力时自动停止，避免人、物受伤损。

4、带缓慢启动的系统：使牙椅在整个运行范围内运行平稳，体感舒适；在启动及停止运行时动作柔和，软启动缓升降；设备升降平稳。

5、靠背转角：-5°～70°，可用于病患休克时紧急治疗。

6、牙椅采用进口纤维皮：源自植物基材料，环保健康；经久耐用，抗撕裂；易清洁维护，耐磨耐光照；耐消毒剂侵蚀；无邻苯二甲酸酯（提供报关凭证及检测报告）。

7、具有一键式开关：一键关闭水、气、电，自动泄压。

二、工作台

1、气刹式上挂器械盘、手机管及三用枪管与台面的角度≥150°，下悬式不锈钢托盘、且配有可高温消毒硅胶垫。

▲2、器械盘搭载了≥8寸全彩液晶触控屏，通过触摸屏，医生可以轻松地对牙椅进行各项设置，包括椅位调整、冲盂和漱口时间、急救位、机椅联动漱口位、复位键、口腔灯开关、漱口水开关、冲盂水开关、水杯加热开关、内置计时器等，为患者提供更加个性化的服务。

3、具有AI智能检修功能，一键解决故障：当牙椅出现故障时，医生只需在触摸屏上轻轻一点，即可进入“AI智能检修”功能，系统会自动开始检测工作，罗列出合格项和不合格项，并提供详细的维修指导，如果系统未能检测到不合格项但故障记录仍存在，系统将自动切换到手动状态，并通过步骤提示协助医生进行故障判断和维修。

4、数据记录：牙椅具备详细的数据记录功能，能够记录牙椅使用情况和配件使用情况，为客户提供详实的数据支持，保存时间≥5年，无论是消毒记录、故障记录还是维修记录，都可以轻松查看、导出和删除；牙椅支持连接U盘，数据导出方便快捷。

5、 电动马达低速手机支持根管治疗功能、具有往复模式，往复角度可调节。可通过脚控调速， 可通过显示屏进行参数调设及控制。

6、电动马达、洁牙机等动态器械的转速或功率均可通过触摸显示屏进行参数设置和实时显示。

▲7、具有定时设置（麻醉、根管上药时）、闹钟提醒和提醒显示功能；具有一键实现急救位功能、可用于病患休克时紧急治疗；具有一键实现下班清洁位功能、清洁椅位将治疗椅上升至双高状态、同时打开冲盂对排污管进行清洁；具有一键清洁锁屏键，日常维护时可一键锁定牙椅，方便护士日常清洁维护，避免误操作启动，提供最大安全性能、3秒即可自动解锁；具有一键实现吐痰位：痰盂水自动打开、口腔灯自动关闭；再次按键恢复治疗位：痰盂水自 动关闭、口腔灯自动打开。

8、平衡弹簧臂转角≥200°，上下移动范围≥550 mm；具有气刹、机椅互锁功能，防止医生进行治疗时座椅误动作，造成意外伤害。

9、器械横臂转角≥100°；器械盘转角≥160°；医生工具盘配置硅胶垫，作为防护套，硅胶垫可高温消毒。

10、四孔手机管，抗拉撕硅胶外皮；不锈钢材质手机螺旋套。

三、治疗箱

1、陶瓷痰盂旋转角度≥130°，便于患者吐痰，便于四手操作和清洗、消毒。

2、机箱可旋转≥45°，采用ASA注塑工艺而成，确保整机颜色统一，质量保证，不易变色。

▲3、机箱上盖具有手机无线/有线充电功能。

4、机箱上盖附带一体式收纳镜子、让患者随意取放。

5、加热器：AC24V～120VA；外加热式防干烧的加热器，可避免因在加热棒上附着水垢而改变水质及加热效果。

6、纯净水及消毒液储容量≥1000mL。

7、所有水、气管路全部采用进口高品质PU复合防腐材料。

四、助手位

1、助手位动态器械挂架4个，挂架可90°旋转；3关节连接臂，分别90°和60°旋转，动灵活，更多位置选择，有利于四手操作。

2、无贴纸触摸式大辅控：方便护士操作；防止液体从贴纸的缝隙进入电路板，提高电路可靠性，侧边带拉手便于护士操作。

3、吸唾系统采用过滤网设计，避免吸唾管路堵塞；具有强、弱吸可调装置、手柄可高温高压消毒。

4、具有强、弱吸延时关闭系统，防止污水残留在管路里，完全符合院感要求。

五、口腔灯

1、三模式8灯珠LED口腔灯：AC24V～8VA，照度可感应无极调节，感应切换黄光和白光，照度调节可在4200－56000 lux; 色温可在3200－5700 K间进行调节，色彩显色指数Ra≥90。

2 、灯臂转角≥300°，上下移动范围≥700 mm；手术灯转角≥270°。

3、灯手柄精选压铸铝工艺打造，坚固耐用；灯转轴则采用优质铝件，确保口腔灯长久稳定使用；手柄外套可拆卸﹑清洗消毒。

4、超大行程灯臂及三轴旋转，为各个治疗角度及方位提供最佳照明。

六、脚踏

1、多功能脚踏开关：通过脚踏可直接控制；牙椅升降，靠背俯仰，手机工作状态，手机有水/无水，吹屑气，冲痰盂漱口供水，极大提高医生工作效率。

七、感控

▲1、具备一键智能管道消毒功能，管道冲洗、消毒水注入及静置、消毒液清除等环节全部自动完成。整个消毒过程覆盖了主辅两支三用枪、三条手机管、洁牙机管、漱口水管道。

2、消毒搁架方便放置三用枪、手机管及洁牙机管，可定期进行消毒、清洗。

八、其他

1、实用三合一组合套装: 纸杯架、纸巾盒及搁物盘于一体设计，患者可方便抽取纸巾及纸杯，还可将随身携带的钥匙，手机等小物件放置于搁物盘上。

2、整机使用进口材料水气管，材质柔软，韧性强，抗腐蚀强，经久耐用。

九、医师椅

1、多功能医师座椅符合人体工程学设计，不锈钢材质五星脚，医用静音脚轮，座椅高度和靠背角度可调，升降行程155mm，最低椅面高度485mm。

十、口腔数字观察仪

▲1、摄像头手柄：≥1800万像素、6枚白色高亮LED、自动对焦5mm-50mm 视场角105度 1/4CMOS传感器。

2、显示及存储：全屏、四分格画面拍照、带视频播放。

3、输入输出：推拉接头（连接摄像头手柄），USB1 可连接U盘实现治疗图片的储存、浏览10000张，USB1 可在待机时自动播放客户自选的图片，多张图片时可循环播放，USB2 可播放U盘或移动设备上的图片、音乐、视频、文档，实现全方位的医患沟通。

4、医患沟通：U盘容量≥16G，内含电脑wifi安装软件，3D医患沟通。

5、照片保存：方法1电脑安装运行软件，连接发射器wifi ID号，同步并保存；方法2手机连接发射器wifi ID号，扫描保存照片二维码。

6、显示部分：≥17英寸高亮白色液晶显示包含高保真音响。

十一、内置洁牙机
1、内置式超声洁牙机，与综合医疗台配套使用，主要用于牙齿洁治；超声洁牙机由电路、水路、超声换能器等组成；采用全自动频率跟踪系统，自动搜索最佳工作状态，机器性能更稳定；工作过程采用微电脑全自动控制，操作方便简洁，效率高；手柄能耐 134℃高温和 0.22Mpa 高压消毒；运行模式：连续运行。
2、输出的尖端振动频率：28kHz±3kHz；输出的半偏移力：<2N；尖端输出功率：3W～20W。

★十二、产品配置清单：

| 标准配置 |  | 数量及单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压铸铝靠背电动牙科椅 | 1张 |
| 2 | 治疗机 | 1台 |
| 3 | 口腔照明系统 | 1套 |
| 4 | 一键式治疗机水路消毒系统 | 1套 |
| 5 | 消毒搁架 | 1套 |
| 6 | 纸杯架、纸巾盒及搁物盘于一体 | 1套 |
| 7 | 带缓慢启动的治疗系统 | 1套 |
| 8 | 液晶触摸主控操作系统 | 1套 |
| 9 | 多功能脚踏开关 | 1套 |
| 10 | 无贴纸触摸式辅控盒 | 1套 |
| 11 | 自动恒温给水装置 | 1套 |
| 12 | 强、弱吸延时关闭系统 | 1套 |
| 13 | 可调强、弱吸金属手柄 | 1套 |
| 14 | 三用枪 | 2支 |
| 15 | 豪华医师椅 | 1张 |
| 16 | 内窥镜 | 1套 |
| 17 | 洁牙机 | 1套 |

评分细则

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% （主要评分因素） | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 30分*100% | / | 共同评分因素 |
| 2 | 商务、技术指标要求50%（主要评分因素） | 50分 | 技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），标注“▲”的为重点参数，不满足要求的一项扣5分；未标注“▲”的为普通参数，不满足要求的一项扣0.5分。直至本项扣完为止。带“★”的要求为实质性要求。 | 专家根据标书参数响应表进行打分 | 投标人满足招标文件评分要求需要提供的证明材料（如涉及需提供），没提供相应证明材料则视为无效响应 |
| 3 | 服务16% | 16分 | 根据供应商针对本项目制定的供货及售后方案进行综合评分： ①供货进度计划及安装调试方案；②售后服务计划；③售后服务质量保证；④备品备件供应方案。内容齐全无缺失，完全满足以上要求的得16分；每缺少一项内容扣4分，每有一处内容存在错误或不足的扣2分，每项最多扣4分。 | / | 共同评分因素 |
| 4 | 业绩3% | 3分 | 投标人提供自2023年1月1日（含2023年1月1日）至递交响应文件截止时间具有的类似本项目业绩，每提供一个得1分，最多得3分。 | 提供加盖公章的合同复印件或中标/成交通知书复印件并加盖供应商鲜章。 | 业绩一览表 |
| 5 | 投标文件的规范性1% | 1分 | 按照政府采购的要求制作投标文件 | / | 共同评分因素 |