心肺复苏机招标技术要求

（一）技术参数

▲1、电动电控型心肺复苏机，无需任何气源即可实现心脏按压，摆脱了长途转运过程中气源不足无法按压的问题。

▲2、标配2块插拔式（内置电池，2块电池可同时装入主机）可充电锂电池，电池可连续工作90分钟以上，自主充放电不少于500次，更换任一电池时不中断按压，可在线充电时同时进行按压操作。

3、采用背板加双侧支臂式按压结构，支臂与底板采用卡扣式连接，快速操作。

4、设备连接完毕后仅2步操作即可实现按压，第一步开机，第二步启动按压。

5、标配负压吸引盘，有效提拉胸腔回弹，提升血流灌注和防止胸腔塌陷的发生。

▲6、启动按压键，按压头接触到患者后完成自动定位，无需人工拉动按压头进行定位。

7、整机重量（含电池及背板）≦8kg。

▲8、彩色触摸屏，屏幕尺寸≥3.5英寸；亦可通过薄膜按键进行按压操作，两种操作方式灵活便捷。

9、按压深度：30~60mm，连续可调，误差值±2mm。

10、按压频率：每分钟按压100-120次，多档可调误差值±1。

11、按压模式：15:2模式、30:2模式和连续按压模式。

12、按压/释放比：1:1。

▲13、CPR质量生理监测：遵循2020年国际最新心肺复苏质量监测指南要求进行设计，监测和优化CPR质量，内置EtCO2生理参数监测范围为：0mmHg ~ 150mmHg。

14、电量报警：具有电量显示图标，当电池电量低时，可产生电池电量不足报警低电量指示灯黄色闪烁警示后，还可连续工作≥25 分钟。

15、快速安装，2步操作，可在10秒内完成安装，大幅提升抢救效率。

16、具有手臂固定带和移位固定带，手臂可与按压装置固定连接，方便移动过程中使用。

17、设备兼容性：背板采用塑料纤维材质，可透X光；可配合超声、触诊、除颤使用，无需拆卸机器即可配合。

18、配有便携式一体化背囊，利于野外或转运过程中携带使用。

19、可升级数据通信功能：具有蓝牙通信功能，能存储、下载按压频率、按压深度、按压中断时间以及心肺复苏总时间，可计算按压指数CCF值等。

评分细则

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% （主要评分因素） | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 30分*100% | / | 共同评分因素 |
| 2 | 商务、技术指标要求51%（主要评分因素） | 51分 | 技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），标注“▲”的为重点参数，不满足要求的一项扣6分；未标注“▲”的为普通参数，不满足要求的一项扣1.5分。直至本项扣完为止。带“★”的要求为实质性要求。 | 专家根据标书参数响应表进行打分 | 投标人满足招标文件评分要求需要提供的证明材料（如涉及需提供），没提供相应证明材料则视为无效响应 |
| 3 | 服务16% | 16分 | 根据供应商针对本项目制定的供货及售后方案进行综合评分： ①供货进度计划及安装调试方案；②售后服务计划；③售后服务质量保证；④备品备件供应方案。内容齐全无缺失，完全满足以上要求的得16分；每缺少一项内容扣4分，每有一处内容存在错误或不足的扣2分，每项最多扣4分。 | / | 共同评分因素 |
| 4 | 业绩2% | 2分 | 投标人提供自2023年1月1日（含2023年1月1日）至递交响应文件截止时间具有的类似本项目业绩，每提供一个得1分，最多得2分。 | 提供加盖公章的合同复印件或中标/成交通知书复印件并加盖供应商鲜章。 | 业绩一览表 |
| 5 | 投标文件的规范性1% | 1分 | 投标文件是否按相关要求制作，并且便于评标专家查看 | / | 共同评分因素 |